## 材料清单
附件1
中山大学附属第一医院广西医院政府采购进口产品汇总表
序号 | 单位 | 事项（金额） | 主要申请理由
1 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 3.0T磁共振成像系统 1套（2900万元/套，共2900万元） | 一、产品用途 磁共振特别是3.0T高场磁共振，由于其无射线、成像速度更快、清晰度更高，有着丰富而先进的扫描序列和强大的成像功能，为磁共振检查提供更可信和更精确的诊断结果。对提升医院影像诊断、技术、教学和科研水平，同时提高医院在医疗领域的地位都有较大的促进作用。同时还能带动临床应用和学科发展的双重突破。 二、进口产品与国产产品的性能比较 进口品牌匀场线圈数52，国产品牌匀场线圈数32；DSI成像及方向数512，国产品牌DSI成像及方向数256；具备基于并行发射平台的多维脉冲激励技术应用于弥散成像/脑功能成像/全身高分辨率成像，国产品牌不具备；射频发射功率≥40kW,国产品牌射频发射功率36kW；单次扫描最大FOV通道数 64，国产品牌单次扫描最大FOV通道数32；神经功能学专用线圈通道数 64，国产品牌为32。 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为2900万元/套，同类国产品牌采购价约为2400万元。
2 | 中山大学附属第一医院广西医院 | PET-CT 1套（3100万元/套，共3100万元） | 一、产品用途 PET是临床诊断与指导治疗肿瘤、冠心病、神经精神疾病三大威胁人类生命疾病的最优手段之一。PET/CT能够区分原发性和转移性肿瘤；对恶性肿瘤的进行分级、分期；制定和评价肿瘤治疗方案。能有效提高诊疗水平，对早期诊断、鉴别诊断、临床分期指导治疗措施选择和治疗效果进行科学监测。 二、进口产品与国产产品的性能比较 1、患者检查后影像清晰度、定量准确性、临床各学科分析工具更多；国产产品患者检查后影像清晰度、定量精准性需更长久验证，临床分析工具在心血管，神经等其它学科的高级临床应用缺乏。 2、进口产品肿瘤患者，能够进行多种核素，多种探针日常及临床科研检查。能够自动调取前后两次检查影像。国产产品基本除F18-FDG一种日常用核素外，无其它核素，其它探针进行显像的算法及分析工具。不能两次检查影像。3、心血管病患者检查，支持多核素、多药物、检查及定量分析，如Rb82, O15等更为准确和前沿的放射性药物；支持一站式自由心率CTA检查与PET代谢/灌注融合检查。国产产品:心血管病患者检查，常规只支持F18-FDG代谢检查；不支持Rb82, O15核素；同机CT上心脏CTA检查能力局限，需要吃药控制心率，或不能进行高成功率CTA检查；此外在CT影像与PET影像融合方面，没有相应功能。4、能够在扫描前台自动调取受检患者基本信息，病史，注意事项，够在扫描前台自动调取受检患者上一次扫描具体信息。5、CT与PET均具有低剂量技术、超低剂量技术。国产产品一般仅CT部分具有低剂量技术。 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为3100万元/套，同类国产品牌采购价约为2000万元。
3 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 腹腔内窥镜手术系统及附件 1套（ 3000万元/套，共3000万元） | 一、产品用途 用于精准的外科手术治疗，适用范围包含泌尿外科、普通外科、肝胆外科、心外科以及小儿外科在内的至少4个三级及以上外科专业的手术，并同时适用于成人和儿童。医生可以更灵活地操控外科微创手术器械，更精确的进行手术，可进行更复杂困难的多象限手术；减少麻醉需求量、感染风险、失血量或输血必要、创伤和疤痕。 二、进口产品与国产产品的性能比较 经市场调研，国内没有可以完全满足临床需要的同类设备，关于进口设备和国产设备对比如下： 1)进口设备可使用四条手术机械臂进行手术。在求中可进行器械的变换引导，内窥镜可以通过任何一条器械臂进入患者身体内获取手术视野。2)进口设备在临床上适应症适用于泌尿外科、普外科、胸外科、心外科、妇科、小儿外科等科室手术并且适用于成人和儿童。3)进口设备采用高频率同步，操作无延迟。4)进口设备采用裸眼3D技术，还原病灶术野。5)进口设备的手术器械总类＞30种，能满足几乎全科室（外科）的复杂手术的需求。 三、进口产品和国产产品的价格对比 进口设备价格在2500万-3000万，国产设备价格在2000万左右。
4 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 血液透析滤过机（双泵）30套（35万元/套，共1050万元） | 一、采购产品的设备用途 血液透析滤过是在血液透析的基础上进一步清除尿毒症患者体内中大分子毒素，从而进一步提高患者生存率和生存质量，是慢性肾衰竭尿毒症患者维持生命的必须而有效的方法。 二、进口产品与国内产品的性能比较： 1.进口血液透析设备利用精确的平衡腔膜位移探测技术，患者液体的进出量误差可控制在0.3%以内，在长达4小时的透析治疗中超滤误差仅有30-50ml；而国产产品没有膜位移探测技术，治疗的精确度低于进口产品，4小时的误差一般在150-300ml。2.进口血液透析滤过设备配有进口原厂的透析液过滤器，每支透析液过滤器可使用150人次或900小时，使用寿命长，而且对于内毒素的潴留量可以达到1,000,000EU/ml，最大超滤压2bar，最大跨膜压500mmHg。而国产血液透析滤过设备往往没有原厂的透析液过滤器，使用其他品牌产品，由于匹配度不高，超滤压只能在1-1.2bar，最大跨膜压不超过400mmHg，使得机器治疗时间频繁报警。而且对于内毒素的潴留量一般在500,000EU/ml左右，效率效能均低于进口设备。3.进口血液透析滤过设备设计使用寿命10年，而国产设备只有6-7年的使用寿命。 三、进口产品与国产产品的价格 国产产品的市场价格约为27-28万/台左右，进口产品的市场价格约为30-35万/套。
5 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 流式细胞分选仪 1套（350万元/套，共350万元） | 一、产品用途 流式细胞分选仪运用了流式细胞技术，在流式细胞分析仪的基础上，还可进一步对目的细胞进行分选出来，进行进一步的研究。主要用于各种细胞成分的分选，满足科研领域肿瘤学、免疫学、药理学、病理学、干细胞治疗等多种学科的不同研究者分析分选需求。 二、进口产品与国产产品的性能比较 1）进口设备采用正压泵进样方式，保证液流稳定，国产设备采用蠕动泵或注射泵，液流不稳定，易造成信号丢失。2)进口设备分析速度达到100,000细胞/秒，分选速度达到70,000个细胞/秒，适合分选极稀有含量细胞。国产设备分析速度低于40,000细胞/秒，分选速度低于30,000个细胞/秒。3）进口可将液滴进行32等分高精度监测细胞位置，国产设备只能进行3等分。4）进口设备具备完善的全面的质控系统，一次质控能生成50多个参数的质控数据。国产设备质控简单，低于10项监测数据。 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为350万元/套，同类国产品牌采购价约为340万元。
6 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 共聚焦显微镜 1套（200万元/套，共200万元） | 一、产品用途 激光共聚焦显微镜用于获取清晰的高质量以及高分辨率的共聚焦荧光图像，用于观测固定细胞，活细胞， 得到清晰锐利的多层Z 平面结构 （光学切片），及时间序列图像，大视野拼图等。 二、进口产品与国产产品的性能比较 1.进口产品的光谱分辨率为1 nm，可灵活地向所选通道内进行光谱分光，有效解决荧光成像串色等问题。而国产产品无此功能。2.进口产品扫描速度为8幅/秒（512x512像素）以上，可以捕捉活细胞的快速运动和生长发育动态。国产产品通常为3幅/秒（512x512像素）。3.进口产品采用小角度入射技术，背景激光压制效率≥99.9999%（即OD值≥6）。而国产产品目前无此技术。4. 进口产品实现在一次实验中完成不均匀流程的复杂图像采集过程。而国产产品无此功能。 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为 200 万元/套，同类国产品牌采购价约为180万元。
7 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 活细胞成像仪 1套（200万元/套，共200万元） | 一、产品用途 活细胞成像仪可以进行快速共聚焦高质量细胞，亚细胞图像获取；对类器官、组织切片或活细胞进行连续断层扫描；精确定位组织细胞及其他所需要观察的对象结构的空间位置，进行实时动态的观察、分析和记录。 二、进口产品与国产产品的性能比较 进口产品在产品性能、功能上具有明显优势，国产产品仍有很大学习空间，主要体现在以下几点： 1、双转盘共聚焦功能，可以提高激发和发射的串色情况，减少背景信号干扰的现象，同时可以满足明场以及彩色明场成像。2、梯度温控功能，可以避免因为冷凝水导致光信号发生散射或折射导致检测数据受影响。3、配备6色激光器，满足高能量高速度激发成像需求，同时配备LED冷光源，可以减少光毒性对活细胞的损伤。4、sCMOS相机具有高速拍照的特点，可以减少弱荧光信号淬灭捕捉不到信号的情况发生。5、多倍数物镜选择，不同的样品观察成像需要使用到不同的放大倍数需求。6、，激光对焦和图像对焦模式，可以灵活科技实验需求进行选择。7、stack：可根据样品厚度，选择不同聚焦平面进行多层聚焦拍摄，并进行图像整合，聚焦层数2-200层。8、图像捕获:可实现荧光成像自动叠加最多支持6个荧光通道叠加、蒙太奇成像、Z轴叠加成像、连续和不连续动力学成像以及不同孔定点成像。 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为200万元/套，目前国产品牌暂未有性能可比肩的产品。
8 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 流式细胞分析仪 1套（150万元/套，共150万元） | 一、产品用途 流式细胞分析仪可用于检测血液样本、体液样本、培养细胞样本、组织样本等，还可用于检测复杂的细胞学过程并追踪单细胞水平下正常状态和病态下的不同功能。 三、进口产品与国产产品的性能比较 1、进口产品的分析速度可以达到35000events每秒，可以做到高效、高分辨率收集；而国产产品的分析速度在25000events每秒以下。2、进口产品单样本的采集数量可人工设定采集数，且样本采集数无上限。对于稀有细胞及低含量细胞能获取足够的细胞数，提高检测敏感度；国产设备样本采集数量有限制，稀有细胞检测可能无法成功收集到足够的细胞数而无法成功采集到数据。3、进口设备的交叉污染率小于0.05%，国产设备的交叉污染率为0.1-0.3%。4、进口设备采用真空泵进样方式，液流稳定，国产设备采用蠕动泵或注射泵，液流不稳定。5、进口设备具备完善的全面的质控系统。国产设备质控简单，需要每天进行质控补偿调节。6、进口设备具备强大的QC质控系统及可方案传输的功能，国产设备不具备此功能。 四、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为150万元/套，同类国产品牌采购价约为150万元。
9 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 超声诊断仪2套（270万元/套，共540万元） | 一、产品用途 主要用于腹部、外周血管、小器官、肌骨、造影、介入消融等方面的临床超声诊断和科研，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用及学科发展 二、进口产品与国产产品的性能比较 1.进口产品探头探测深度可达50cm,国产产品探头探测深度40cm。2.进口超声波诊断仪在血流观测方面可以显示更加细微血流，无外溢显示≤0.2mm的血管血流；可测量血流速度达4mm/s（国产产品只能显示0.5mm以上的血管血流；测量到9mm/s以上的血流速度）；具有方向性显示，可测频普，可立体显示血流架构（国产产品必须选配四维探头才能实现）。3.进口产品超声诊断仪在支持对比成像的同时，可以运行多种处理功能，可以在造影下实现四个功能的的同屏监控，得到更多有价值信息。4.可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa) 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为270万元/套，同类国产品牌采购价约为230万元。
10 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 电子支气管镜系统 1套（（150元/套，共150万元） | 一、产品用途 电子支气管镜对小儿气管、支气管软化症、气管及肺的先天畸形的诊断提供直接客观的依据，对各种类型的肺炎合并肺不张、肺实变行检查和灌洗治疗，对明确咯血或痰中带血的原因能做病原学和病理学检查，对慢性刺激性咳嗽、反复呼吸道感染可以检查和灌洗、药物治疗，可以确定支气管异物的位置，深部的异物取出较硬支气管镜效果更佳。 二、进口产品与国产产品的性能比较 （1）进口电子支气管镜系统主机：具备HDTV全高清成像技术，具备先进NBI或者BLI等光学染色技术，能更清晰的显示表浅血管和粘膜下层内血管的细微病变。备自体荧光图像处理技术，可将采集自发荧光影像进行处理并形成特殊的荧光图像。国产电子支气管镜系统主机：清晰度较差，特殊光染色技术不成熟，对早期胃肠道肿瘤，特别是≤2mm肿瘤不易观察。无自体荧光技术。（2）进口电子支气管镜系统主机：能够兼容电子胃镜、肠镜、支气管镜、十二指肠镜、小肠镜、超声胃镜、超声支气管镜多种内镜，兼容性强。 国产电子支气管镜系统主机：不能兼容超声上下消化道内窥镜系统，超声支气管镜系统。（3）进口电子支气管镜：耐用性好，清晰度高。国产电子支气管镜：耐用性差，清晰度低，稳定性和操作性差。 三、进口产品和国产产品的价格对比 进口电子支气管镜系统价格在198万左右，国产电子支气管系统价格在150万左右。
11 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 超高清电子鼻咽喉镜 （电子鼻咽喉镜系统）1套（350万元/套，共350万元） | 一、产品用途 超高清电子鼻咽喉镜系统可进行所有电子鼻咽喉镜的检查，应用覆盖整个鼻、鼻咽和喉部、同时具有硬性内镜检查及视频存储编辑。其动态喉镜是用于咽喉嗓音疾病特别是声带癌变的诊断。可用于以下疾病的诊断：重症喉炎，癌变，声带水肿、息肉、囊肿，声带麻痹，声带发育不全，外伤及嗓音相关的疾病 二、进口产品与国产产品的性能比较 1、进口产品插入管直径3.9mm 儿童和成人检查均适合。国产产品插入管直径5.9mm 不适用于儿童检查。2、进口景深为2-100mm 检查范围更广，可清晰观察；国产产品景深5-50mm检查范围小 。3、进口产品具有动态喉镜功能，可清晰观察声带运动及粘膜波；国产产品没有动态喉镜功能。4、进口产品具有电子荧光染色功能，可辅助医生判断早期病变。国产产品没有电子荧光染色功能。5、进口产品预留4K端口，后续可升级4K电子动态鼻咽喉镜及硬镜。国产产品没有预留4K接口，不能升级成4K。 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为350万元/套，同类国产品牌采购价约为246万元/套。
12 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 超高清内镜系统 3套（140万元/套，共420万元） | 一、产品用途 超高清内镜系统用于耳鼻喉头颈外科手术，特别是鼻颅底手术及耳内镜手术。 二、进口产品与国产产品的性能比较 1、进口产品术中有自动补亮照明以及自动测光技术：术野边缘，特别是组织深部间隙自动补亮功能。配合手术器械使用时，自动进行测光，根据手术器械大小及距离自动设置亮度。带PIET功能（景深预测、血管增强、电子染色）；国产产品没有上述功能。2、进口产品可连接多组应用部件：包括同品牌电子内窥镜（硬性与软性）、单晶片、三晶片等摄像头；国产产品不能接电子内窥镜等。3、进口产品支持自动光源调节；国产产品没有自动调整光源亮度输出的功能。4、进口产品预留4K端口，后续可升级4K电子动态鼻咽喉镜及硬镜。国产产品没有。 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为140万元/套，同类国产品牌采购价约为100万元/套。
13 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 低温过氧化氢灭菌器（低温等离子灭菌器） 1套（210万元/套，共210万元） | 一、产品用途 用于不耐湿、不耐高温的各类硬式内镜、软式内镜，电源设备、光学纤维、达芬奇手术器械等热敏器械的灭菌。 二、进口产品与国产产品的性能比较 1、原装进口设备具备达芬奇机器人设备厂家的兼容报告，国际上权威实验室提供的认证说明文件。国产设备不具备机器人厂家的兼容报告和国际权威认证。2、进口设备可以灭菌内腔直径0.7mm的微创类手术器械，软镜直径≥1mm、长度≤900mm ，单通道与双通道均可灭菌；国产同类设备只能灭菌内腔直径1mm的微创类手术器械，无专门软式内镜灭菌程序不能满足临床科室的需求。3、进口设备可提供主流品牌腔镜厂商的可灭菌论证报告， 国产设备几乎没有。4、国产设备解析后残余的过氧化氢量多。而进口设备在对器械和操作人员的保护上优于国产设备。5、进口设备具备多个等离子发生器。同类国产设备仅为1个等离子发生器，灭菌效果，可靠性，职业安全防护等无从考证。6、进口设备比国产设备在设备运行上更稳定；有湿度监测≥2次；国产品牌没有湿度检测，无法保证接下来的灭菌效果。 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为210万元/套，同类国产品牌采购价约为50万元。
14 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 压力蒸汽灭菌器（内置洁净蒸汽发生器） 1套（220万元/套，共220万元） | 一、产品用途 对手术器械、敷料、塑料橡胶等耐高温高压物品进行物理灭菌。 二、进口产品与国产产品的性能比较 1、进口设备符合最新的医院消毒供应中心《WS310-2016》第三部分4.4.2.1.2中每年定期检测的所有要求。国产设备只部分符合，每年需要额外增加监测工作，灭菌时故障率及维修率较高。2、进口灭菌器腔体采用高级耐酸不锈钢,实际使用寿命一般都在15年以上。而国内一般采用普通抗腐蚀不锈钢，推荐使用寿命约为8年。3、进口灭菌器标配ECO节水系统,既节能,又降低对建筑的影响。国产灭菌器耗能且管道影响大，成本高。4、进口灭菌器敷料可以灭 7.5 kg,器械可达 20 kg，无管腔类的长度与直径的限制；国产灭菌器不满足。 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为210万元/套，同类国产品牌采购价约为70-80万元。
15 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 超声支气管镜 1套（220万元/套，共220万） | 一、产品用途 支气管超声内镜在直接观察呼吸道的同时，可施行内镜下超声实时扫描，能获得呼吸管壁层次结构及纵膈淋巴结、上下气管旁、隆突下、肺门肺叶间清晰而精细的超声图像，协助明确诊断、确定治疗策略，并可实施内镜超声引导下的介入诊疗。开展呼吸道肿瘤的诊治技术。 二、进口产品与国产产品的性能比较 1、声速补正功能：进口设备独具的声速补正功能，减少超声图像伪影，画面清晰准确。局部的声速补正功能，可测定感兴趣区域声速值，与正常组织进行区分；国产设备目前暂时无该功能。2、扇扫镜穿刺引导线功能：进口设备独具的穿刺引导线功能，可为术者规划穿刺路径。国产设备目前暂时无该功能。3、视野方向：穿刺时前视角10°采用前视角10°内镜图像始终可见钳道开口，能有效地提高穿刺操作性和准确性。国产设备前视角35°操作穿刺时内镜图像太高看不清穿刺针方向。4、内镜主机光源：多色LED多光源整合技术，图像质量更立体更清晰。国产设备多以氙气灯或单色LED灯为主，图像治疗较差。 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为300万元/套，同类国产品牌采购价约为250万元/套。
16 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 血管内超声 1套（170万元/套，共170万元） | 一、产品用途：血管内超声系统用于冠状动脉血管介入治疗血管的检查、诊断，开展冠脉血管内超声检查术以及血管内压力导丝测定术。 二、进口产品与国产产品的性能比较： 国产产品：1、探头及图像处理技术较粗糙，导管成像的轴向分辨率最高仅为50μm，在图像监测中容易出现病变结构无法观察清楚，导致漏诊、误诊的发生。2、驱动马达无法兼具自动及手动回撤功能，最大采集数不足6000帧。 进口产品：1、具有40MHZ及60MHZ，2种超声导管，轴向分辨率≥38μm，最高可达22μm。2、驱动马达兼具自动及手动回撤功能，手动回撤时，最大采集数≥6800帧。3、可以实时测量FFR（血流储备分数），一台设备同时实现影像学和功能学检查，通过蓝牙进行信号传输，信号发送和接收器连接压力导丝后，可自动进行压力调零。 三、进口产品与国产产品的价格对比： 此次申请采购的进口设备预算为170万元/套，同类国产品牌采购价在100万元/套左右。
17 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 心脏彩超（经食道超声）1套（ 300万元/套，共300万元） | 一、产品用途 在心脏外科手术中用食道超声实时监测心脏的结构、功能、帮助发现异常情况、有针对性地指导外科处理以及调整血管活性药物，在手术中低血压的机械通气病人用食道超声检查心脏收缩力和肺动脉压、血容量、以及其他异常情况。 三、进口产品与国产产品的性能比较 1、进口产品从晶体材料和技术上双重解决了穿透力和分辨率矛盾的难题，既保证了穿透力又保证了分辨率以及组织边界清晰度；国产产品探头大多使用传统压电陶瓷，普通单晶体技术。2、进品彩超增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；国产彩超只有横向增益补偿，5段的调节。3、自动心肌运动定量技术，可以对多达17节段心肌组织进行追踪和定量评估，并分别得出不同节段和总体的运动功能参数。国产无心脏科研定量软件。 四、进口产品和国产产品的价格对比 进口产品的市场价格约为300万元/台，国内同类产品约为250万元/台。
18 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 麻醉深度监测仪 4套（ 30万元/套，共120万元） | 一、产品用途 帮助麻醉医生指导个体化用药，实施精确麻醉，使患者麻醉深度合理，缩短苏醒时间。 二、进口产品与国产产品的性能比较 1）进口机稳定性高 2）进口机耗材便宜，仅使用3-4个普通心电电极 3）进口机寿命长达10年，折旧率好 三、进口产品和国产产品的价格对比 进口 48万，参数齐全，数据稳定性好，无须专用昂贵耗材，普通心电极片即可。国产约30万，数据稳定性可，但每次使用需额外的一次性专用传感器耗材270元/次。
19 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 术中超声系统 1套（ 280万元/套，共280万元） | 一、产品用途 指导复杂胆囊病变的胆囊切除；指导胆总管直径>0.7cm者，需排除胆总管结石的可能性的；指导开腹手术前估计肝脏肿瘤手术切除的可能性；指导不能明确诊断的肝脏占位性病变的定位和活检穿刺；引导晚期肝脏恶性肿瘤姑息性经皮介入治疗或消融治疗；指导肝囊肿开窗术和脓肿切开引流；指导腹腔镜术中和开放手术术中肝脏肿瘤的精准定位病灶、精确确认切缘、明确病灶和周围血管关系；指导腹腔镜术中肝脏肿瘤的精准肝段染色切除和术中消融治疗。 二、进口产品与国产产品的性能比较 进口产品配备四向弯曲电子凸阵腹腔镜术中探头，最大弯曲角度≥90°；探头集成穿刺引导孔，最大可容纳13G穿刺针。国产产品无此技术。电子凸阵术中探头：电子凸阵扫描，扫描角度≥41°，中心频率5.0MHz-10.0MHz，二维成像和多普勒成像可选中心频率分别≥3个，可整体浸泡消毒，国产不满足。 电子凸阵探头：电子凸阵扫描，扫描角度≥62°，中心频率：2.0MHz-6.0MHz，二维成像可选中心频率≥4个，多普勒成像的中心频率≥3个；探头具备快捷键，可直接在探头上激活探头、冻结、切换、存储图像等操作。进口产品有三类注册证，可经低温等离子消毒灭菌后直接手术使用，国产不满足。 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为280万元/套，同类国产品牌采购价约为278万元。
20 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 癫痫中心脑电监测及手术中监测系统 1套（495万元/套，共495万元） | 一、产品用途 指导复杂胆囊病变的胆囊切除；指导胆总管直径>0.7cm者，需排除胆总管结石的可能性的；指导开腹手术前估计肝脏肿瘤手术切除的可能性；指导不能明确诊断的肝脏占位性病变的定位和活检穿刺；引导晚期肝脏恶性肿瘤姑息性经皮介入治疗或消融治疗；指导肝囊肿开窗术和脓肿切开引流；指导腹腔镜术中和开放手术术中肝脏肿瘤的精准定位病灶、精确确认切缘、明确病灶和周围血管关系，最大限度的保留正常组织；指导腹腔镜术中肝脏肿瘤的精准肝段染色切除和术中消融治疗。 二、进口产品与国产产品的性能比较 配备四向弯曲电子凸阵腹腔镜术中探头，探头集成穿刺引导孔最大可容纳13G穿刺针,可通过此引导孔进行术中精准肝段染色和术中消融治疗；国产产品无此技术。进口产品探头可整体浸泡消毒；国产不满足。进口产品具备快捷键，可直接在探头上激活探头、冻结、切换、存储图像等操作。进口产品有三类注册证，可经低温等离子消毒灭菌后直接手术使用，国产不满足。 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为280万元/套，同类国产品牌采购价约为278万元。
21 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 术中超声吸引系统 1套（240万元/套，共240万元） | 一、产品用途 术中超声是神经外科唯一实时成像手段，是术中磁共振和术中CT的经济替代方案，可实时成像，定位准确，规划手术路径，纠正脑漂移，提供更加清晰、准确的病灶信息，了解病灶与周边血管的关系，脑血管血流动力学指数的测定，引导脑室穿刺置管引流，实时监测术中情况，鉴别诊断，术后复查等。术中可以有效地避开血管和重要功能区，有效地提高手术成功率及患者的预后效果。术中探头可用于介入治疗、术中成像、穿刺引导活检、定位等作用。 二、进口产品与国产产品的性能比较 两把凸阵神经外科术中探头均为专业术中探头，不需要戴无菌套，可直接接触人体组织就可以成像，纠正脑漂移。国产产品无专业术中探头，皆不能直接接触人体，传统成像，戴无菌套有不可控干扰成像。国产产品设计是基于超声科常规使用，不是针对手术室术中使用专业设计。 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为 240万元/套，同类国产品牌采购价约为239万元。
22 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 移动式C臂X光机（移动式平板C形臂X射线机） 1套（130万元/套，共130万元） | 一、产品用途 C臂机用于手术中的实时动态成像，具有辐射剂量小、感染风险低、占地面积小、便于移动等优势。在神经外科可具体用于经皮穿刺三叉神经痛球囊压迫手术、椎管手术骨性标志定位、内固定置入、颅脑外伤术中寻找异物、脑室腹腔分流阀门压力装置读数等。 二、进口产品与国产产品的性能比较 1）进口品牌C形臂平板探测器成像更清晰，国产品牌视野小，图像模糊 2）进口品牌辐射剂量低，国产品牌辐射高 3）进口品牌机架设计更轻巧移动方便，国产品牌款式老旧，护士比较难推动 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为 130 万元/套，同类国产品牌采购价约为100万元。
23 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 透析反渗水处理系统 1套（300万元/套，共300万元） | 一、采购产品的设备用途 水处理系统提供用于治疗慢性肾衰竭尿毒症患者透析用超纯水。 二、进口产品与国产产品的性能参数比较 1.进口水处理设备采用一体化原生双极反渗透系统以及全系统无死腔技术，水质标准可达到细菌＜10CFU/ml，内毒素＜0.1IU/ml。国产设备只能达到国家标准，即菌＜100CFU/ml，内毒素＜0.25IU/ml。2.进口水处理设备基本可以保障做到全年运行0故障，进口水处理设备采用双级供水设计，高压泵双泵冗余设计，前级增压冗余设计等，确保在设备出现故障时，不会停机，能够保障透析治疗的连续性；而国产设备是单级设计，高压泵和前级增压也没有冗余设计，一旦发生故障，往往需要停机等待维修，导致治疗中断。3.进口水处理由于采用无死腔设计，水质长期稳定在超纯水标准，对于前处理系统的滤料、主机反渗膜更换周期一般是5年一次，国产一般在2年一次。进口水机具有节能环保设计，软水机配有在线流量控制再生功能，反渗透主机节水回收率可以高达85%以上。国产设备节水回收率一般55%左右。 三、进口产品与国产产品的价格比较 国产产品的市场价格约为190-240万/套左右，进口产品的市场价格约为300-320万/套。
24 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 血透机（单泵）20套（20万元/套，共400万元） | 一、采购产品的设备用途 血液透析是清除尿毒症患者体内中小分子毒素和多余的水分，是慢性肾衰竭尿毒症患者维持生命的必须而有效的方法。 三、进口产品与国内产品的性能比较： 1、血液透析滤利用精确的平衡腔膜位移探测技术，患者液体的进出量误差可控制在0.3%以内。而国产产品没有膜位移探测术，治疗的精确度低于进口产品。2、 进口血液透析滤过设备具有实时透析充分性监测装置，通过特定波长的紫外光持续监测尿素下降率(URR)来精确测出透析充分性，并可指导医生修改治疗参数，确保治疗达标，精确度可以达到99.3%。国产设备精确度不高，在60%左右。3、进口血液透析滤过设备配有进口原厂的透析液过滤器，每支透析液过滤器可使用150人次或900小时，使用寿命长，而且对于内毒素的潴留量可以达到1,000,000EU/ml，最大超滤压2bar，最大跨膜压500mmHg。而国产血液透析滤过设备往往没有原厂的透析液过滤器，匹配度不高，超滤压只能在1-1.2bar，最大跨膜压不超过400mmHg，使得机器治疗时间频繁报警。对于内毒素的潴留量一般在500,000EU/ml左右，效率效能均低于进口设备。4、进口血液透析滤过设备设计使用寿命10年，国产设备只有6-7年的使用寿命。 四、进口产品与国产产品的价格 国产产品的市场价格约为18-20万/台左右，进口产品的市场价格约为20-25万/套。
25 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 下球管胃肠机（ERCP专用） 1套（450万元/套，共450万元） | 一、产品用途 主要用于经内镜逆行胰胆管造影（ERCP）手术的辅助床旁X光透视引导和相关造影工作。下球管胃肠机对比传统上球管胃肠机每次ERCP有效辐射剂量能降低100倍；下球管胃肠机对比小C或者大C，剂量能降低80倍。 三、进口产品与国产产品的性能比较 目前没有国产产品 四、进口产品和国产产品的价格对比 目前没有国产产品
26 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 体外循环机 1套（300万元/套，共300万元） | 一、产品用途 体外循环机可用于成人、小儿、新生儿各种简单或复杂的心脏直视手术及大血管等手术。为临床、心脏二尖瓣、主动脉瓣换瓣手术及心房，室间隔修补术及冠脉搭桥,大血管手术等提供人工心肺循环辅助。在心脏手术期间，体外循环可以短期完全替代心肺，以实施心内直视手术。该设备是心胸外科必备设备。 二、进口产品与国产产品的性能比较 国产设备上市时间短，其性能尚未得到临床使用的验证；进口设备有在国内有多年的广泛使用，其稳定，安全，高效的性能已得到临床充分验证。 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为300万元/套，同类国产品牌采购价约为290万元。
27 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 主动脉腔内球囊反搏仪 1套（160万元/套，共160万元） | 一、产品用途 主动脉腔内球囊反搏泵主要用于支持病人心脏功能，能有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排、低血压状况，应用于急性心肌梗塞、急性心梗并发症、顽固性不稳定性心绞痛、多支冠脉病变需行PCI手术、病毒性心肌炎、心源性休克、缺血相关性顽固性心律失常的病人治疗，在临床救治心脏病患者中起到不可替代的作用。 二、进口产品与国产产品的性能比较 因国内无同类产品，故无法比较 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为160万元/套，无同类国产产品。
28 | 中山大学附属第一医院广西医院 | Er:YAG/Nd:YAG激光治疗系统 1套（ 298万元/台，共298万元） | 一、产品用途 ER:YAG/ND:YAG激光治疗系统主要用于痤疮治疗、痤疮凹坑、点阵焕肤、祛除皱纹、浅层色斑、收细毛孔、皮肤赘生物、黑眼圈、祛红（血管型病变）、脱毛、甲癣治疗、抗衰老、美白收紧嫩肤等。 二、进口产品与国产产品的性能比较 1）进口医疗美容激光设备长脉宽250ms的ER:YAG系统目前国产没有 2）进口医疗美容激光设备长脉宽60秒的ND:YAG系统目前国产没有 三、进口产品和国产产品的价格对比 无国产设备，无法比较价格
29 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 翠绿宝石激光治疗仪 1套（295万元/套，共295万元） | 一、采购产品的设备用途 治疗表皮及真皮良性色素增加性皮肤病，祛除文身，开展色素、纹身、痤疮疤痕、黄褐斑的治疗项目。通过选择性光热作用，选择性地作用于表皮和真皮的色素颗粒，使色素颗粒受热碎裂，便于体内细胞吸收。由于其释放能量的时间低于黑色素的热驰豫时间，使其产生的热量不传输到周围组织和表皮，不造成正常皮肤的损害。 二、进口产品与国产产品的性能参数比较 无国产设备 三、进口产品与国产产品的价格比较 无国产设备
30 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 血红蛋白电泳仪 1套（120万元/套，共120万元） | 一、产品用途 用于地贫筛查，使用毛细管内液相高压电泳分离技术，对人血液样本进行血红蛋白组分含量检测分析，其初筛结果可进一步指导进行基因检测与产前筛查。主要用于产前孕妇、新生儿、临床贫血患者以及体检人员的地中海贫血的筛查检测，以产科、新生儿科、血液科、体检科、肾内科等科室开展为主。还可开展血清蛋白电泳项目，对血液肿瘤，肝病肾病等疾病起到辅助诊断作用。 二、进口产品与国产产品的性能比较 进口产品的方法学为毛细管电泳法（国产琼脂糖胶片法）；进口产品全自动化，无需人工操作（国产手工操作步骤繁多）；进口产品检测精度/重复性CV≤5%（国产电泳仪检测精度/重复性CV值达不到要求）；进口产品带帽穿刺取样（国产产品人工开盖取样）。 三、进口产品和国产产品的价格对比 单看仪器价格，国产低，但进口全自动电泳仪故障率低，结果准确性远高于国产产品，使用安全性高，综合各方面来看，进口全自动电泳仪性价比更高。
31 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 全自动免疫印迹检测系统 1套（ 200万元/套，共200万元） | 一、产品用途 全自动自身免疫检测平台系统，用于全自动荧光总抗筛查，全自动印迹特异性抗体确认以及后续全自动发光定量监测，可提高自免疾病检出率并更全面评估疗效、监测疾病活动度，助力自免疾病诊疗。采用统一品牌的多方法学联合检测，可确保多平台同时检测更具备一致性，诊断和监测时的结果更具备统一性，能给临床提供更准确的诊断依据。 二、进口产品与国产产品的性能比较 1.国产荧光操作分析系统自动化程度较低，进口可达到全自动。且国产产品检测通量较小，进口荧光操作通量相对较大，工作效率高。2. 国内仪器产品配套试剂无或不全；进口专业品牌的仪器可提供丰富且全面的自身抗体检测试剂。3.自身抗体检测一般使用间接免疫荧光法和ELISA法，国内仪器无相应的一体机。4.进口显微镜10倍目镜视野数可达到20以上；国产显微镜，10倍目镜视野数为18。5.进口产品的荧光显微镜，原装一体配套优化软件，可实现电脑画面与显微镜下同步；国产显微镜，多为需加装模块；6.进口产品的荧光显微镜具有检测校准系统，国产暂无相关配套校准系统。 三、进口产品和国产产品的价格对比 此次申请采购的进口设备预算约为200万元/套，同类国产品牌采购价约为180万元。
32 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 实时定量PCR仪2套（50万/套，80万/套，共130万元） | 一、产品用途 （一）实时定量PCR仪 设备用于在生物科学实验DNA/RNA的绝对定量以及相对定量、病原体核酸检测等。 （二）实时荧光定量PCR仪 在生命科学研究、病原诊断、流行病学调查、产前诊断等实验方面有极大作用，对于我们实验室而言，实时荧光定量PCR(qPCR)技术的肿瘤分子病理检测具有操作简便、报告周期短、灵敏度高、结果判读标准化等优点，能够有效提高工作效率，是实验室必不可少的设备。 二、进口产品与国产产品的性能比较 （一）实时定量PCR仪 1.国内设备采用的全部为传统LED光源。传统的LED灯为单芯片控制，单灯芯设计。造成单LED等能量低，激发能量低直接会导致可检测到的荧光荧光数量少，检测准确性失真。进口设备采用高亮度白光LDE光源，能量强，激发效率高，使用寿命最少5年以上； 2.检测器：国内定量PCR全部采用扫描式检测器，信号采集普遍存在时间差，对1-12列反应孔之间的时间差为6秒以上，进口设备采用高端超级CMSO检测器，所有检测孔搜集到的荧光信号需是同一时刻，不存在信号采集时间差。 （二）实时荧光定量PCR仪 进口品牌机器性能可靠优良，能够保证检测的灵敏度最高，准确度最好。国内合资品牌虽然也能完成一般的检测，但在进行复杂样品及复杂微生物方面的检测时，达不到准确度及灵敏度方面的高要求，且国产品牌仪器上面所能拓展的应用比较少。 进口品牌的仪器具有全通道荧光信号采集的功能，一次全孔成像，有效避免边缘效应。能够避免客户参数上设置的失误，检测结束再设置参数也可。国产产品是逐孔采集，需事先设置好参数，一旦有错无法挽回。 三、进口产品和国产产品的价格对比 （一）实时定量PCR仪：进口设备约为50万元/套，同类国产品牌采购价约为45万元。 （二）实时荧光定量PCR仪：进口设备约为80万元/套，同类国产品牌暂未有可比肩的产品。
33 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 耳鼻喉手术动力系统 2套（77.5万/套，共155万元） | 一、采购产品的设备用途 适用于耳鼻喉头颈外科手术，其操作精确，直达病灶，切削速度快，将病灶切碎并同时清除掉。采用直排引式设计，从刀头至吸引排出口为一直线，独有的负压吸引系统将切削下来的组织等迅速排出，从而达到有效治疗目的，避免了堵塞操作手件而带来的麻烦，治疗耳鼻喉疾病更精准、更安全，可开展鼻科/及颅底相关手术。 二、进口产品与国产产品的性能比较 1、进口手术动力系统其切削速度快，工作稳定性高，适合做保护粘膜的鼻科手术，国内同类设备达不到此要求；2、进口手术动力系统有专门的喉科刀头，可以开展喉部手术，目前国内同类设备没有专门的喉科刀头，无法开展此手术；3、进口手术动力系统有专门的120度刀头可以开展内囊手术。目前国内同类设备没有能力生产此刀头，无法开展此手术；4、进口手术动力系统有专门的15度钻头，可以开展视神经减压手术。目前国内同类设备没有能力生产此钻头，无法开展此手术。 三、进口产品与国产产品的价格比较 进口产品的市场价格为77.5万元/台，国内同类产品约为 77.5万元/台