膀胱镜采购技术参数需求及商务要求
技术参数：
1、柱状晶体镜，画质佳；
2、4 mm外径镜身；
3、工作长度30 cm；
4、视向角 30°；
5、视场角70°；
6、可搭配17、19、20、22、25 Fr.多种规格膀胱镜外鞘，可搭配光学钳；
7、可搭配转向镜桥、普通镜桥、单工作通道；
8、可搭配半硬性器械、柔性器械；
9、LUER灌流接口；
10、带光纤接口；
11、可高温高压消毒；
12.配置清单
	序号
	产品说明
	数量

	1
	30°，4mm膀胱镜
	1

	2
	普通镜桥（转接器），单工作通道，可以进1根10Fr器械
	1

	3
	22Fr膀胱镜鞘，包含外鞘、闭孔器和LUER锁
	1

	4
	抓钳，7Fr,半硬性，可搭配普通镜桥
	1

	5
	密封帽
	10

	6
	消毒盒（国产）
	1





商务要求：
1、本项目预算金额为20万元（10万元/套），最高限价20万元（10万元/套），报价不得超出最高限价，否则报价无效。
2、所有参数需进行对应响应，提供需求参数偏离表，缺漏、不提供则认定为响应无效。
3、响应产品须列明品牌、生产厂家、型号。
4、成交供应商需缴纳履约保证金（按成交金额的按5%缴纳，中小微企业按成交金额的按2%缴纳（需提供中小微企业证明）），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。
[bookmark: _GoBack]5、报价包括各种税金、运输费、搬运费（运至院方指定的楼层和科室）、材料费、人工费、调试安装费等一切费用。
6、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，说明书和合格证等相关证书必须完整，产品的品牌型号需按成交供应商承诺的执行，成交供应商若提供的产品不符合参数要求、品牌型号不一致、相关证书缺失或有质量问题，采购人有权拒收并有权要求供应商更换，产生的费用由成交人承担。
7、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于3年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。 
8、售后服务：成交供应商提供7*24小时售后服务，质保期内产品出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应（远程解决或做出预备维护动作），24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限（即接到采购人通知后的24小时内）后二个工作日内提供与原产品技术参数要求相同或高于原产品技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由供应商承担。
9、成交供应商需提供设备配套软件的终身升级服务且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。如设备需要对接医院HIS、PACS、LIS，或其他采购人认为需要对接的相关信息化系统，成交供应商须配合采购人完成相关对接工作，且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。
