诊断耳声发射仪采购技术参数需求及商务要求
技术参数：
功能要求：硬件平台具备诊断OAE测试功能和人工耳蜗植入术后客观评估（eSRT功能),后期设备可升级筛查或诊断中耳分析和宽频声阻抗功能。
[bookmark: _GoBack]1.标准：
1.1 安全标准：IEC60601-1内置电源，B型BF型
1.2 EMC：IEC60601-1-2
1.3 导抗：IEC 60645-5/ANSI S3.39， 1型
1.4 测试信号：ICE60645-1/ANSI S3.6， IEC 60645-3
1.5 OAE：IEC60645-6 2009， 2型
2.诊断型耳声发射（OAE）：
2.1 频率范围：500Hz -10000Hz
2.2 标准频率：f2
2.3 步进频率：1 to 25Hz
2.4 强度水平：30to 80dB SPL或30-90dB peSPL
2.5 步进强度：1dB
2.6 探头：IOW探头自动检测，自动校准
2.7 探头便于拆卸清洗，探头自动辨别左右耳，无耗材
2.8 电池：两块锂电池，充满后每块电池可连续工作3.5个小时。
2.9 显示：彩色屏幕，中文显示。
2.10 打印：两种打印方式：蓝牙热敏打印、电脑打印
2.11 测试速度：最快7秒完成
2.12 分析时间：2秒 to无限制
2.13 A/D分辨率：24位
2.14 抗干扰系统：-30 to +30dB SPL 或 关闭
2.15 刺激耐受性：可调1 和 10dB
2.16 信噪比标准：可调 3 和 25dB
2.17 单频点重测：在测试完成后可单独重复测试任意频点
2.18 探头检查窗口：Click刺激声通过耳道得到256个频率点响应
2.19 响应窗口：4096个频率点响应
2.20 残余噪声：26 bins ＜2500Hz& 60 bins ≥ 2500Hz
2.21 压力测试：环境压力下的OAE测试，鼓室峰压测试
2.22 通过判断标准：频段SNR，刺激数量，测试时间，Min OAE，Min重复性等条件，可自定义
2.23 声阻抗探测音：226HzAGC控制
2.24 强度：85dB SPL
2.25 压力范围：-600 daPa到 +300 daPa
2.26 给压速度：慢速、中速、快速、自动
2.27 声顺值范围：226Hz: 0.1-8.0ml
3.人工耳蜗植入术后客观评估（eSRT)：
3.1    4种探测音频率可选：226Hz，678Hz，800Hz，1000Hz;
3.2 记录时间窗持续运行，最长无限制；
3.3 一键开始测试，自动运行；
3.4 可以对记录到的镫骨肌反射波形进行快速标记和命名；
3.5 曲线平滑度4级可调：0, 1, 2, 3；
3.6 镫骨肌反射波形方向可选择正向或反向显示；
3.7 可开启或关闭镫骨肌反射阈值指示线；
3.8 镫骨肌反射阈指示线可调节范围：0.02ml – 0.1ml。
3.9 操作模式：单机操作
3.10 电脑操作：USB线连接、蓝牙连接
3.11 内存：内置1GB存储卡，可存储数大于3万次测试
3.12 图文报告输出系统（可选）:蓝牙热敏技术图文报告输出系统
3.13 图文报告输出系统电源：外接100-200V,50/60Hz,0.8A
	4.配置清单

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	主机
	1
	台

	2
	探头
	1
	个

	3
	底座
	1
	个

	4
	电源
	1
	套

	5
	延长线
	1
	根

	6
	USB线
	1　
	根

	7
	耳塞套装
	1
	套

	8
	锂电池
	2
	块

	9
	软件
	1
	份

	10
	操作手册
	1
	本

	11
	手提包
	1
	个

	12
	产品合格证
	1
	张






商务要求：
1、本项目预算金额为35万元，最高限价35万元，报价不得超出最高限价，否则报价无效。
2、所有参数需进行对应响应，提供需求参数偏离表，缺漏、不提供则认定为响应无效。
3、响应产品须列明品牌、生产厂家、型号。
4、成交供应商需缴纳履约保证金（按成交金额的按5%缴纳，中小微企业按成交金额的按2%缴纳（需提供中小微企业证明）），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。
5、报价包括各种税金、运输费、搬运费（运至院方指定的楼层和科室）、材料费、人工费、调试安装费等一切费用。
6、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，说明书和合格证等相关证书必须完整，产品的品牌型号需按成交供应商承诺的执行，成交供应商若提供的产品不符合参数要求、品牌型号不一致、相关证书缺失或有质量问题，采购人有权拒收并有权要求供应商更换，产生的费用由成交人承担。
7、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于3年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。 
8、售后服务：成交供应商提供7*24小时售后服务，质保期内产品出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应（远程解决或做出预备维护动作），24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限（即接到采购人通知后的24小时内）后二个工作日内提供与原产品技术参数要求相同或高于原产品技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由供应商承担。
9、成交供应商需提供设备配套软件的终身升级服务且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。如设备需要对接医院HIS、PACS、LIS，或其他采购人认为需要对接的相关信息化系统，成交供应商须配合采购人完成相关对接工作，且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。
