
高频电灼治疗仪采购技术参数需求及商务要求
一、技术参数：
▲1.具备NMPA第三类医疗器械注册证（注册证证明）
2.输出功率：2-50W可调（说明书或操作界面实物照片证明）
3.输出频率：≥1MHz
4.输出模式：连续输出
5.脉宽：10ms-400ms连续可调，步进10ms
6.治疗模式：≥三种模式可选，至少包括单极模式、双极模式（说明书或操作界面实物照片证明）
7.治疗深度：0.5-2.5mm可调；步进为0.1mm
8.耗材具备独立医疗器械注册证（注册证证明）
9.治疗电极：≥3种治疗电极可选，至少包括面部治疗电极、眼周治疗电极、颈纹治疗电极
10.具备负压功能，负压吸力可手动调节（说明书或彩页或操作界面实物照片证明）
11.具有能量累计自动计数功能。
12.工作噪声不大于65dB（A计权）。
13.具有系统可升级功能。
14.具有独立过滤器接口。
15.脚踏开关防进液的防护程度：≥IPX8。
▲16.设备使用年限≥10年。
▲二、配置清单
	序 号
	部件名称
	数量
	备注

	1
	主机
	1台
	

	2
	手持件挂杆组件
	1套
	

	3
	手持件1
	1个
	负压治疗手柄（用于精细部位如眼周、颈部的治疗）

	4
	手持件2
	1个
	非负压治疗手柄（非负压主要用于面部治疗）

	5
	电源线
	1根
	

	6
	钥匙
	2把
	

	7
	脚踏开关组件
	1套
	

	8
	说明书
	1套
	

	9
	简易操作指导
	1份
	

	10
	保修卡
	1份
	

	11
	合格证
	1份
	



[bookmark: _GoBack]三、商务要求：
1、本项目预算金额为39.8万元，最高限价39万元，报价不得超出最高限价，否则报价无效。
2、“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
3、所有参数需进行对应响应，提供需求参数偏离表，缺漏、不提供则认定为响应无效。
4、响应产品须列明品牌、生产厂家、型号。
5、成交供应商需缴纳履约保证金（按成交金额的按5%缴纳，中小微企业按成交金额的按2%缴纳（需提供中小微企业证明）），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。
6、报价包括各种税金、运输费、搬运费（运至院方指定的楼层和科室）、材料费、人工费、调试安装费等一切费用。
7、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，说明书和合格证等相关证书必须完整，产品的品牌型号需按成交供应商承诺的执行，成交供应商若提供的产品不符合参数要求、品牌型号不一致、相关证书缺失或有质量问题，采购人有权拒收并有权要求供应商更换，产生的费用由成交人承担。
▲8、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于3年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。 
▲9、凡属于设备质保期内的，该期限内的所有售后服务，包括原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；服务期内售后服务所产生的费用均由成交人承担。
▲10、售后服务：成交供应商提供7*24小时售后服务，质保期内产品出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应（远程解决或做出预备维护动作），24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限（即接到采购人通知后的24小时内）后二个工作日内提供与原产品技术参数要求相同或高于原产品技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由供应商承担。
▲11、成交供应商需提供设备配套软件的终身升级服务且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。如设备需要对接医院HIS、PACS、LIS，或其他采购人认为需要对接的相关信息化系统，成交供应商须配合采购人完成相关对接工作，且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。
▲12、相关人员培训：本项目包含医护人员及工程人员的培训计划费用，设备装机验收后，现场提供对采购人的1次或多次基本培训，使采购人使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维修。其中医务人员专项培训2人次，工程人员专项培训1人次，视采购人时间安排确定。
▲13、提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。保修期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。
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