一、采购项目基本情况

（一）项目名称：鼻咽癌智能筛查机器人样机研发项目

（二）项目采购背景及目标：

1. 建设目标：实现传统鼻咽癌筛查的数字化、自动化、智能化转型，研发鼻咽癌智能筛查机器人系统，集成进鼻路径规划、视觉伺服导航和AI肿瘤检测功能，提升鼻咽癌检测效率和检出率，降低操作人员技术门槛，改善患者体验。

2. 建设任务：交付机械臂、柔性内窥镜及其驱动装置、机器人控制系统、工作站和配套软件各1套，完成系统集成、模型验证、历史脱敏数据AI验证、培训和验收，提供3年整体维保。遥操作模式支持人工控制进退、旋转及弯曲；监督下自主模式由操作者确认入口、目标及任务后执行，允许随时接管。

（三）项目预算及最高限价：95万元（人民币）

（四）经费来源：已落实

二、采购项目需求

| 包组 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 | 预算金额 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 鼻咽癌智能筛查机器人样机研发项目 | 1项 | 95万元 | 95万元 | 样机软硬件系统1套 |

三、技术要求

（1）技术参数要求（“▲”参数请提供承诺函，格式自拟）

| 序号 | 系统名称 | 模块名称 | 子项名称 | 功能描述 | 技术性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻咽癌筛查机器人 | 机械臂 | 自由度及定位 | 搭载柔性镜驱动、传感器及附件，支持受约束运动 | ▲自由度≥6 |
| 2 |  | 柔性内窥镜 | 镜体规格 | 驱动附件安装后保持经鼻探查能力。 | ▲外径≤3.0 mm、自由度≥2 |
| 3 |  | 路径规划 | 路径与约束 | 利用入口、内镜图像和运动状态进行局部规划与更新 | ▲支持路径可视化、目标设定、禁入区域、进深与速度限制 |
| 4 |  | 视觉伺服 | 闭环控制 | 以实时图像反馈调节机械臂与柔性镜运动 | ▲反馈更新率≥25 Hz |
| 5 |  | AI肿瘤检测 | 病灶定位 | 定位医院鼻咽图像数据集中可见病灶并输出置信度 | ▲准确率≥90% |

（2）对接要求

本项目提供研究数据和机器人控制接口，支持视频、图像、机器人状态、轨迹、模型版本、AI结果及事件日志的同步记录与导出；机器人运动命令统一通过控制与保护模块执行。

（3）人员配置要求（提供承诺函加盖公章。）

| 序号 | 岗位 | 人员数量 | 岗位工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻场项目经理（具有医疗机器人相关工作经验 3 年以上，并具有三甲医院维护经验，提供工作证明加盖公章） | 1 | 1.1 管理项目整体进度、按照采购人要求进行需求沟通； 1.2 保障该系统项目开发、实施、培训及上线、相关硬件设备、控制软件、AI算法的日常运维。 |
| 2 | 驻场实施/开发工程师（具有医疗机器人系统维护工作经验 3 年以上，并具有三甲医院维护经验，提供工作证明加盖公章） | ≥2 | 2.1 对项目需求进行落地开发、实施； 2.2 保障该系统项目开发、实施、培训及上线、相关硬件设备、控制软件、AI算法的日常运维 |
| 3 | 驻场维保工程师 | 1 | 进行现场运维服务，负责现场需求收集、需求修改、BUG处理、相关硬件设备、控制软件、AI算法的日常运维。 |
| 4 | 若采购人因紧急事情要求增派人员，供应商应全力配合采购人，按照采购人要求进行人员增派。 |  |  |