设备采购技术参数需求

| 1 | 工作方式 | 负压抽吸+旋切 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 通过高速旋转的滚筒刀产生负压抽吸血栓同时旋切 |
| 2 | 工作原理 | 电磁耦合1:1输出转速，无需齿轮增速传动 |
| 3 | 适应症 | 除心脏冠脉血管、脑血管、肺血管以外的4mm以上外周静脉血管的急性或亚急性血栓 |
| 4 | 适用人群 | 适用于18周岁以上患有外周血管急性或亚急性静脉血栓的成年患者（禁忌症人群除外） |
| 5 | 产品性能 | 分为三个档位，应对不同使用场景。 |
|  |  | 不接负压装置抽吸纯净水，可达到下列标准: |
|  |  | 20000rpm档:≥35mL/min； |
|  |  | 40000rpm档:≥55mL/min; |
|  |  | 60000rpm档:≥80mL/min。 |
| 6 | 产品组成 | 主机、电源线、脚踏开关、一次性使用电机、一次性使用旋切导管 |
| 7 | 一次性使用旋切导管外形尺寸 | 外径尺寸:2.67mm(误差:±0.10mm) |
|  |  | 有效长度:905mm(误差:+5%) |
| 8 | 主机尺寸 | 长x宽x高:440mmx520mmx1030mm(误差:+5mm) 20Kg |
| 9 | 适配鞘管 | 8F、9F、10F |
| 10 | 适配导丝 | 0.035”导丝 |
| 11 | 屏幕尺寸 | 10.1” |
| 12 | 电源要求 | 输入电压220V，频率50Hz，输入功率260VA |
| 13 | 工作压力 | 800hPa-1060hPa |
| 14 | 安全性 | 刀头内置； |
|  |  | 工作过程不需导丝支撑，避免导丝断裂风险。 |
| 15 | 安全特征 | 设备预期使用的最高海波高度：2000米 |
| 16 | 输出功率 | 150w |
| 17 | 质保期 | ≥3年 |