[bookmark: _GoBack]氩氦冷冻刀设备采购技术参数需求及商务要求
技术参数：
1.设备功能基本要求及用途：可在B超、CT等影像引导下,用于患者肺结节、肺肿瘤冷冻消融治疗。
2.资质要求：具备NMPA、FDA或CE认证
3.主要技术和性能参数
3.1具备开机即冷即热功能
3.2显示屏:具有≥14寸触摸液晶显示器，可自由旋转
3.3参数显示：可显示通道各项工作参数
3.4气体管理：自动控制气瓶压力便于气体的高效管理
3.5紧急开关：主机外配置紧急开关，可随时中断或停止手术；操作界面具有随时终止手术设置设计，可选择单通道或全部通道终止手术，并且可以从中断的时间继续开始消融治疗。3.6具备自动检测所使用的冷冻消融针类型的功能
3.7病例报告系统：记录病人及治疗过程数据存储、备份，可记录测温探针温度时间趋势图、每组探针的降温及升温时间、状态（如冷冻、固定、升温和关闭），可记录每组冷冻探针使用的功率，根据需要自动生成治疗数据报告。
3.8冷冻消融针
3.8.1探针直径：直径≤1.7mm
3.8.2探针形状：至少具备直型针和直角针两种形状
3.8.3探针通道数量:通道数≥8个，每个通道可独立控制
3.8.4每通道可负载冷冻消融针数:每通道可负载≥1根冷冻消融针
3.9限压保护:配置有限压保护，气体超压自动泄气功能
3.10数据采集:配置USB等数据接口，可导出治疗数据
3.11冷媒:高压高纯度氩气
3.12复温方式:具备免气体复温模式功能
3.13降温速率:60s内降温到-100℃以下
3.14冷冻调节功能：冷冻功率能量可进行调节

商务要求：
1、本项目预算金额为45万元，最高限价45万元，报价不得超出最高限价，否则报价无效。
2、所有参数需进行对应响应，提供需求参数偏离表，缺漏、不提供则认定为响应无效。
3、响应产品须列明品牌、生产厂家、型号。
4、成交供应商需缴纳履约保证金（按成交金额的按5%缴纳，中小微企业按成交金额的按2%缴纳（需提供中小微企业证明）），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。
5、报价包括各种税金、运输费、搬运费（运至院方指定的楼层和科室）、材料费、人工费、调试安装费等一切费用。
6、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，说明书和合格证等相关证书必须完整，产品的品牌型号需按成交供应商承诺的执行，成交供应商若提供的产品不符合参数要求、品牌型号不一致、相关证书缺失或有质量问题，采购人有权拒收并有权要求供应商更换，产生的费用由成交人承担。
7、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于3年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。 
8、售后服务：成交供应商提供7*24小时售后服务，质保期内产品出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应（远程解决或做出预备维护动作），24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限（即接到采购人通知后的24小时内）后二个工作日内提供与原产品技术参数要求相同或高于原产品技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由供应商承担。
