[bookmark: _GoBack]包埋机设备采购技术参数需求及商务要求
一、技术参数需求 :
1、主蜡缸≧8升，保证≧1500个标准组织盒的制模工作。
2、流蜡嘴上方有可调节流蜡大小专用旋钮。
3、一体化阀体结构、不易损坏。
4、手推式、脚踏式二种出蜡方式。
5、全中文彩色触摸屏，操作简便。
6、自带包埋盒修蜡台面、封蜡槽。
7、包埋热台带隔热护手板。
8、冷冻台采用上下平行双层设计，带彩色触摸屏，可以单独设置制冷温度至-40℃，可定时开关机工作。
9、上下平行双层冷冻台一次性可平放160个以上包埋盒。
10、有独立温控工具烤箱。
11、一体化无缝工作台面，方便保养清洁。
12、独立小冰台方便标本包埋固定位置。
13、制冷台与石蜡包埋热台分体式设计，可自由组合。
14、≧8路独立温控电路，可控制主蜡缸、保温缸、工作台、注蜡管、镊子加热台、小冷台等部件的温度。
15、熔蜡缸设置温度：室温～+99℃任意预置。
16、保温缸设置温度：室温～+99℃任意预置。
17、冷冻台设置温度：室温～-40℃任意预置。
18、左右独立加热8孔镊子座。
19、定时开关机时间可在24小时、一个星期内任意设定。
20、残流蜡自动回收至保温缸。
21、质保期≥3年
二、商务要求
1、本项目预算金额为16万元，最高限价16万元，报价不得超出最高限价，否则报价无效。
2、所有参数需进行对应响应，提供需求参数偏离表，缺漏、不提供则认定为响应无效。
3、响应产品须列明品牌、生产厂家、型号。
4、成交供应商需缴纳履约保证金（按成交金额的按5%缴纳，中小微企业按成交金额的按2%缴纳（需提供中小微企业证明）），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。
5、报价包括各种税金、运输费、搬运费（运至院方指定的楼层和科室）、材料费、人工费、调试安装费等一切费用。
6、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，说明书和合格证等相关证书必须完整，产品的品牌型号需按成交供应商承诺的执行，成交供应商若提供的产品不符合参数要求、品牌型号不一致、相关证书缺失或有质量问题，采购人有权拒收并有权要求供应商更换，产生的费用由成交人承担。
7、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于3年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。 
8、售后服务：成交供应商提供7*24小时售后服务，质保期内产品出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应（远程解决或做出预备维护动作），24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限（即接到采购人通知后的24小时内）后二个工作日内提供与原产品技术参数要求相同或高于原产品技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由供应商承担。

